1．技术数据

1.1   冲击电压发生器主体

1.1.1  额定电压：	1100kV

1.1.2  额定能量：	27.5kJ

1.1.3  级数：	11级

1.1.4  每级充电电压：	±100kV

1.1.5  每级电容量：	0.5uF

1.1.6  输出波形：	1.2±30% / 50±20% us标准雷电冲击波

250±20/ 2500±30% us标准操作冲击波

1.1.7  主电容器：	MMJ100-2 (100kV、0.5uF固体高密度脉冲电容器11台）

1.1.8  波头电阻：	47Ω（黄） 11只； 15Ω（红兰） 11只；

8500Ω（黑兰） 11只；5000Ω（红兰） 11只

1.1.9  波尾电阻：         150Ω（绿）11只；  200Ω（黑）5只

7000Ω（白兰）11只，100Ω

1.1.10 充电电阻：         46000Ω  10只，

1.1.11 同步球隙：	150mm铜球

1.1.12 触发方式：	3电极触发

1.1.13 使用环境：	户内使用

1.1.14 外形尺寸：	2170×1780×4350

1.1.15 重量：	1000Kg

1.1.16 产品型号：	SGSB1100kV/27.5kJ

1.1.17 产品序号：	035

1.2    直流充电电源

1.2.1  额定电压：	±100kV（直流）

1.2.2  额定电流：	20mA

1.2.3  整流方式：	倍压整流

1.2.4  极性转换：	手动转换

1.2.5  充电变压器：	0.22/45 3VA

1.2.6  倍压电容：	ZWF50-0.08 50kV 0.0805uF

1.2.7  整流硅堆：	2CL 200mA 150kV 2支

1.2.8  直流高阻：	200MΩ

1.2.9  使用环境：	户内使用

1.2.10 外形尺寸：	1100×620×940

1.2.11 重量：	300Kg

1.2.12 产品型号：	LGR100kV/20mA

1.2.13 产品序号：	035

1.3   控制系统

1.3.1  充电控制：	手动控制、自动控制、程序控制

1.3.2  充电电压：	10.0kV~100.0kV，分辨率0.05kV

1.3.3  球隙控制：	手动调节、自动跟踪充电电压设定值

1.3.4  球隙距离：	5mm~100mm，测量分辨率0.1mm

1.3.5  触发控制：	手动触发、自动触发、

1.3.6  截波触发时延：	2~5us，电位器调节

1.4   低阻尼电容分压器

1.4.1 额定电压	1100kV（冲击电压）

1.4.2 高压臂电容	600pF  MWF600-1200脉冲电容器（苏州生产）

低压臂电容	417nF

1.4.2 分压比（刻度系数）

额定分压比	696

校验分压比	736.1（整台） 364.6（下节）

1.4.3 测量不确定度

标准使用环境下

分压比不确定度	1%

1.4.4 标准使用环境

温度	20℃±10K

相对湿度	（50±20）%

1.4.5 使用环境

温度范围	5-40℃

相对湿度	＜90%

1.4.6 测量电缆

波阻抗	75Ω

长度	30m（L16接头）

1.5  测量系统

1.5.1 波形测量：	TDS3012B数字示波器配专用衰减器

1.5.2 波形分析：	计算机专用处理软件包

CPU 赛阳2.2G

内存 256M

硬盘 40G

显示器 BenQ FP537s

1.5.3 幅值测量：	IPM23A峰值电压表

1.5.4 电压范围：	100V~1600V（冲击电压）

1.5.5 幅值测量不确定度：	1%（峰值电压表）；2%（修正后示波器测量）